LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJOS VIRŠININKAS

ĮSAKYMAS
DĖL NEAUTOMATINIŲ SVARSTYKLIŲ BŪKLĖS IR NAUDOJIMO KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2023 m. gruodžio 7 d. Nr. 11V-250-(1.2)
## Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 33 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 1 punktu ir 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu bei Lietuvos metrologijos inspekcijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. 4-527 „Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos nuostatų patvirtinimo“, 10.1.3 papunkčiu:
1. T v i r t i n u  pridedamą Neautomatinių svarstyklių būklės ir naudojimo kontrolės tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).
2. P a v e d u:
2.1. Rytų regiono ir Vakarų regiono skyrių valstybės tarnautojams vadovautis Apraše įtvirtintomis nuostatomis.
2.2. Teisinės metrologijos skyriui paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre;
2.3. Bendrųjų reikalų skyriui paskelbti šį įsakymą Lietuvos metrologijos inspekcijos interneto svetainėje.

Viršininkas	Vaidas Gricius

PATVIRTINTA
Lietuvos metrologijos inspekcijos
viršininko 2023 m. gruodžio 7 d.
įsakymu Nr. 11V-250-(1.2)

NEAUTOMATINIŲ SVARSTYKLIŲ BŪKLĖS IR NAUDOJIMO KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.	Svarstyklių būklės ir naudojimo kontrolės tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos metrologijos inspekcijos (toliau – Inspekcija) atliekamos II, III ir IIII tikslumo klasės neautomatinių svarstyklių, kurių patikros padalos vertė (e) lygi arba didesnė už 10 mg ir kurių didžiausia ribinė masė Max neviršija 100 kg (toliau – svarstyklės), būklės ir naudojimo kontrolės atlikimo tvarką.
2.	Šis Aprašas skirtas Inspekcijos pareigūnams ir taikomas kilus įtarimui dėl svarstyklių rodmenų teisingumo planinių ir neplaninių patikrinimų (toliau kartu – Patikrinimas) metu (pvz., pagal skunde pateiktą informaciją; esant svėrinio masės neatitikimams kontrolinio svėrimo, atliekamo pagal Lietuvos metrologijos inspekcijos kontrolinių pirkimų atlikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Inspekcijos viršininko 2023 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 11V-205-(1.2) „Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos kontrolinių pirkimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, metu; pastebėjus svarstyklių svėrinio laikiklio deformacijas ar korozijos požymius; kilus abejonėms dėl netinkamų svarstyklių naudojimo sąlygų ir kt.).
3.	Aprašas parengtas vadovaujantis Neautomatinių svarstyklių techniniu reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. 4-730 „Dėl Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento patvirtinimo“ (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 4-1388 „Dėl gravitacijos vertės taikymo neautomatinėms elektroninėms svarstyklėms“ (toliau – Įsakymas).
4.	Aprašas parengtas atsižvelgiant į Tarptautinės teisinės metrologijos organizacijos (OIML) rekomendaciją OIML R 111-1:2004(E) „E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3 ir M3 klasių svarsčiai. 1 dalis: Metrologiniai ir techniniai reikalavimai” (anglų k. OIML R 111-1:2004(E). Weights of classes E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3 and M3. Part 1: Metrological and technical requirements), darnųjį Lietuvos standartą LST EN 45501:2015 „Metrologiniai neautomatinių svarstyklių aspektai“; LST ISO/IEC Guide 99:2015 „Tarptautinis aiškinamasis metrologijos žodynas. Pagrindinės ir bendrosios sąvokos bei susiję terminai (VIM) (tapatus ISO/IEC Guide 99:2007)“.
5.	Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos metrologijos įstatyme, Reglamente, Planinių ir neplaninių ūkio subjektų veiklos patikrinimų tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2022 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 11V-97(1.2) „Dėl Planinių ir neplaninių ūkio subjektų veiklos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Patikrinimų tvarkos aprašas).

II SKYRIUS
NAUDOJAMOS MATAVIMO PRIEMONĖS

6. Svarstyklių būklės ir naudojimo kontrolės metu naudojamos etaloninės matavimo priemonės yra F1, F2 ir M1 tikslumo klasės svarsčiai arba jų rinkiniai.

7. Etaloniniai svarsčiai ir (arba) jų rinkiniai turi būti kalibruoti.
8. Etaloninių svarsčių išplėstinė kalibravimo neapibrėžtis turi būti ne didesnė už 1/3 svarstyklių didžiausios leidžiamosios paklaidos atitinkamo svėrinio masei (II tikslumo klasės svarstyklėms) arba sistemingosios paklaidos ir išplėstinės neapibrėžties suma turi būti ne didesnė už 1/3 svarstyklių didžiausios leidžiamosios paklaidos atitinkamo svėrinio masei (III ir IIII tikslumo klasės svarstyklėms).
9. Aplinkos temperatūrai matuoti kaip pagalbinė matavimo priemonė naudojamas kalibruotas arba metrologiškai patikrintas termometras, kurio matavimo ribos ne mažesnės nei nuo -10 iki +40 °C, o paklaida ne didesnė nei ± 1,0 °C.

III SKYRIUS
APLINKOS SĄLYGOS SVARSTYKLIŲ BŪKLĖS IR NAUDOJIMO KONTROLĖS METU
## 10. Svarstyklių būklės ir naudojimo kontrolė turi būti vykdoma esant šioms sąlygoms:
10.1. aplinkos temperatūrai, nurodytai svarstyklių ženklinime.
Jeigu svarstyklių ženklinime nėra nurodyta darbinė temperatūra, kontrolė atliekama esant nuo -10 iki +40 °C temperatūrai;
10.2. etaloninių svarsčių, naudojamų svarstyklių kontrolei, temperatūra turi būti artima svarstyklių darbinei temperatūrai, ant jų neturi būti vandens kondensato, todėl prieš atliekant matavimus svarsčius draudžiama laikyti žemoje temperatūroje;
10.3. neturi būti atmosferinių kritulių, skersvėjų, vibracijų ar smūgių, galinčių daryti įtaką svarstyklių būklės ir naudojimo kontrolės metu atliekamų svėrimo matavimų rezultatams.

IV SKYRIUS
SVARSTYKLIŲ KONTROLĖS ATLIKIMO EIGA

11. Patikrinimo metu kilus įtarimui dėl svarstyklių rodmenų teisingumo, Inspekcijos įgaliotas pareigūnas informuoja Patikrinimo metu dalyvaujantį ūkio subjekto atstovą, kad bus atliekami svarstyklių kontrolės veiksmai šio Aprašo nustatyta tvarka.
12. Svarstyklės apžiūrimos ir įvertinama:
12.1. ar nėra pažeistos gamintojo ar paskirtosios įstaigos atliktos patikros plombos;
12.2. ar yra teisinį metrologinį patvirtinimą (atitikties įvertinimą ir (arba) patikrą) įrodantys ženklai, žymenys ir dokumentai;
12.3. ar svarstyklės yra pažymėtos matomais, aiškiais ir nenutrinamais užrašais, nurodytais Reglamento 9 priede.
12.4. ar nėra matomų svarstyklių blogo veikimo požymių, galinčių turėti įtakos svarstyklių rodmenims (pvz. nėra galimybės sureguliuoti svarstyklių gulsčiuko, užstrigus svarstyklių kojelės reguliatoriui; patekę pašalinės medžiagos po svėrinio laikikliu, kurios neįmanoma iš karto pašalinti pareigūno akivaizdoje ir kt.)
12.5. ar svarstyklės, kuriose nėra sumontuotas automatinis gravitacijos (laisvojo kritimo pagreičio) vertės matuoklis, naudojimo vietoje yra naudojamos laikantis Įsakymo 1.1–1.3 papunktyje nustatytų reikalavimų.
13. Lietuvos vietovių gravitacijos pagreičio vertės pagal Europos bendradarbiavimo teisinės metrologijos srityje organizacijos (WELMEC) interneto svetainėje viešai skelbiamą informaciją (https://www.welmec.org/legal-metrology-information/gravity-information) yra pateiktos Aprašo 1 priede.
## 14. Svarstyklių apžiūros metu nustačius neatitikimus pagal Aprašo 12 punktą, toliau atliekami Patikrinimų tvarkos apraše nustatyti veiksmai, susiję su ūkio subjekto Patikrinimu (patikrinimo akto surašymas, privalomojo nurodymo surašymas ir kt.). Svarstyklių paklaidos įvertinimas, numatytas Aprašo 15 punkte, neatliekamas.
## 15. Nenustačius neatitikimų pagal Aprašo 12 punktą, atliekamas svarstyklių paklaidos įvertinimas:
## 15.1. Svarstyklių paklaida įvertinama apskaičiuojant svarstyklių rodmens ir sutartinės arba vardinės svarsčio(-ių) masės vertės skirtumą konkrečiame kontroliniame taške.
## 15.2. Patikrinimo metu turi būti atlikta po 3 matavimus kiekviename kontroliniame taške. Kontroliniai taškai turi būti apytiksliai tolygiai paskirstyti svėrimo intervale. Kontroliniai taškai mažiausiai (tačiau neapsiribojant) parenkami tokie, kuriuose apkrovos masė lygi svarstyklių mažiausiajai ribinei masei Min, didžiausiajai ribinei masei Max bei kuriuose keisis svarstyklių didžiausios leidžiamosios paklaidos.
## 15.3. Daugiaribių svarstyklių (pvz., turinčių dvi mažiausiasias ribines mases Min1/Min2, dvi didžiausiaisiais ribines mases Max1/Max2 ir dvi patikros padalos vertes e1/e2) kiekvienas svėrimo intervalas turi būti tikrinamas kaip atskiros svarstyklės.
## 15.4. Daugiaintervalių svarstyklių (pvz., turinčių vieną mažiausiąją ribinę masę Min, dvi didžiausiais ribines mases Max1/Max2 ir dvi patikros padalos vertes e1/e2) kiekvienas svėrimo intervalas turi būti tikrinamas mažiausios ribinės masės Min taške, intervalų didžiausių ribinių masių Max taškuose ir taškuose, kuriuose keisis didžiausios leidžiamosios paklaidos.
## 15.5. Svarstyklių paklaidos įvertinimo kontroliniame taške eiga:
## 15.5.1. įsitikinama, kad svarstis(-čiai) tenkina Aprašo 8 punkto reikalavimus;
## 15.5.2. tikrinamų svarstyklių rodmuo nustatomas į nulinę padėtį;
## 15.5.3. svarstyklių svėrinio laikiklio centre uždedamas svarstis (-čiai);
## 15.5.4. nusistovėjus rodmeniui, fiksuojamas svarstyklių rodmuo Ms;
## 15.5.5. nuo svarstyklių svėrinio laikiklio nuimamas (-i) svarstis (-čiai).
### 15.5.6. apskaičiuojama absoliučioji svarstyklių matavimo paklaida Δs pagal šia formulę :
### Δs = Ms - Met
### čia:
### Ms – svarstyklių rodmuo, išreikštas matavimo vienetais;
### Met – etaloninio svarsčio sutartinė masės vertė ar etaloninių svarsčių sumos sutartinė masės vertė (jei naudojami keli svarsčiai), paimta iš kalibravimo liudijimo, arba etaloninio svarsčio ar etaloninių svarsčių sumos vardinė vertė.

15.6. Atliekant II tikslumo klasės svarstyklių paklaidos įvertinimą, sutartinė svarsčio masės vertė arba svarsčių sumos sutartinė masės vertė imama iš kalibravimo liudijimo, o atliekant III ir IIII tikslumo klasės svarstyklių paklaidos įvertinimą, imama vardinė svarsčio arba svarsčių sumos masės vertė.

### 15.7. Apskaičiuotoji Δs vertė, atsižvelgiant į ant svarstyklių nurodytą patikros padalos vertę (e), paverčiama į patikros padalų skaičių ir palyginama su 1 lentelėje nurodytomis svarstyklių naudojimo metu didžiausiomis leidžiamosiomis paklaidomis, kaip yra nustatyta Reglamento 1 priedo 18 ir 19 punkte.

### 1 lentelė. Svarstyklių naudojimo metu didžiausios leidžiamosios paklaidos

Svėrinys			Didžiausia leidžiamoji paklaida
II klasė	III klasė	IIII klasė
0 ≤ m ≤ 5000 e	0 ≤ m ≤ 500 e	0 ≤ m ≤ 50 e	± 1,0 e
5000 e < m ≤20 000 e	500 e< m ≤ 2000 e	50 e < m ≤ 200 e	± 2,0 e
20000 e < m≤100 000 e	2000 e < m≤10 000 e	200 e < m≤1 000 e	± 3,0 e

15.8. Nustačius, kad svarstyklių matavimo paklaida viršija 1 lentelėje nurodytą didžiausią leidžiamąją paklaidą, atliekamas privalomojo nurodymo, kuriuo ūkio subjektui laikinai, iki bus pašalintas pažeidimas, uždraudžiama naudoti svarstykles, surašymas Patikrinimų tvarkos apraše nustatyta tvarka.

V SKYRIUS
REZULTATŲ ĮFORMINIMAS

16. Svarstyklių būklės ir naudojimo kontrolės rezultatai Patikrinimo vietoje surašomi į Svarstyklių būklės ir naudojimo kontrolės protokolą (Aprašo 2 priedas), kurį pasirašo įgaliotas pareigūnas ir ūkio subjekto atstovas. Pildomi 2 šio protokolo egzemplioriai. Vienas protokolo egzempliorius įteikiamas ūkio subjekto atstovui, kitas egzempliorius pridedamas prie Patikrinimo akto.
17. Ūkio subjekto atstovui atsisakius pasirašyti Svarstyklių būklės ir naudojimo kontrolės protokolą, Inspekcijos įgaliotas pareigūnas tai pažymi protokole.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18.  Inspekcijos įgalioti pareigūnai, pažeidę Aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
19. Aprašas peržiūrimas ne rečiau kaip vieną kartą per metus ir, esant būtinybei, jo nuostatos tikslinamos.

________________________

Neautomatinių svarstyklių būklės ir naudojimo kontrolės tvarkos aprašo
1 priedas

LIETUVOS VIETOVIŲ GRAVITACIJOS (LAISVOJO KRITIMO PAGREIČIO) VERTĖS

Vietovės pavadinimas	Laisvo kritimo pagreičio vertė, m/s2	Vietovės pavadinimas	Laisvo kritimo pagreičio m/s2
Akmenė	9,8160 ± 0,0002	Palanga	9,8157 ± 0,0002
Alytus	9,8144 ± 0,0002	Pandėlys	9,8154 ± 0,0002
Anykščiai	9,8152 ± 0,0002	Panemunė	9,8149 ± 0,0002
Ariogala	9,8150 ± 0,0002	Pasvalys	9,8157 ± 0,0002
Baltoji Vokė	9,8144 ± 0,0002	Plungė	9,8154 ± 0,0002
Birštonas	9,8146 ± 0,0002	Priekulė	9,8153 ± 0,0002
Biržai	9,8158 ± 0,0002	Prienai	9,8146 ± 0,0002
Druskininkai	9,8140 ± 0,0002	Radviliškis	9,8153 ± 0,0002
Daugai	9,8141 ± 0,0002	Ramygala	9,8152 ± 0,0002
Dūkštas	9,8149 ± 0,0002	Raseiniai	9,8151 ± 0,0002
Dusetos	9,8153 ± 0,0002	Rietavas	9,8153 ± 0,0002
Eišiškės	9,8140 ± 0,0002	Rokiškis	9,8153 ± 0,0002
Elektrėnai	9,8147 ± 0,0002	Rūdiškės	9,8142 ± 0,0002
Ežerėlis	9,8149 ± 0,0002	Skaudvilė	9,8150 ± 0,0002
Gargždai	9,8155 ± 0,0002	Salantai	9,8158 ± 0,0002
Garliava	9,8146 ± 0,0002	Seda	9,8157 ± 0,0002
Gelgaudiškis	9,8149 ± 0,0002	Simnas	9,8144 ± 0,0002
Grigiškės	9,8146 ± 0,0002	Skuodas	9,8160 ± 0,0002
Ignalina	9,8148 ± 0,0002	Smalininkai	9,8149 ± 0,0002
Jonava	9,8148 ± 0,0002	Šalčininkai	9,8142 ± 0,0002
Joniškis	9,8158 ± 0,0002	Šeduva	9,8154 ± 0,0002
Jurbarkas	9,8149 ± 0,0002	Šiauliai	9,8154 ± 0,0002
Kaišiadorys	9,8149 ± 0,0002	Šilalė	9,8150 ± 0,0002
Kalvarija	9,8142 ± 0,0002	Šilutė	9,8151 ± 0,0002
Kaunas	9,8148 ± 0,0002	Širvintos	9,8147 ± 0,0002
Kavarskas	9,8151 ± 0,0002	Švenčionėliai	9,8147 ± 0,0002
Kazlų Rūda	9,8147 ± 0,0002	Švenčionys	9,8146 ± 0,0002
Kėdainiai	9,8150 ± 0,0002	Tauragė	9,8151 ± 0,0002
Kelmė	9,8151 ± 0,0002	Telšiai	9,8154 ± 0,0002
Klaipėda	9,8156 ± 0,0002	Trakai	9,8143 ± 0,0002
Kretinga	9,8156 ± 0,0002	Troškūnai	9,8153 ± 0,0002
Kudirkos Naumiestis	9,8147 ± 0,0002	Ukmergė	9,8150 ± 0,0002
Kupiškis	9,8154 ± 0,0002	Utena	9,8152 ± 0,0002
Kuršėnai	9,8157 ± 0,0002	Užventis	9,8152 ± 0,0002
Kybartai	9,8145 ± 0,0002	Vabalninkas	9,8157 ± 0,0002
Lazdijai	9,8142 ± 0,0002	Varėna	9,8141 ± 0,0002
Lentvaris	9,8143 ± 0,0002	Varniai	9,8150 ± 0,0002
Linkuva	9,8156 ± 0,0002	Venta	9,8159 ± 0,0002
Marijampolė	9,8145 ± 0,0002	Veisiejai	9,8141 ± 0,0002
Mažeikiai	9,8160 ± 0,0002	Viekšniai	9,8159 ± 0,0002
Molėtai	9,8148 ± 0,0002	Vievis	9,8146 ± 0,0002
Naujoji Akmenė	9,8161 ± 0,0002	Vilkaviškis	9,8145 ± 0,0002
Nemenčinė	9,8149 ± 0,0002	Vilkija	9,8148 ± 0,0002
Neringa	9,8153 ± 0,0002	Vilnius	9,8146 ± 0,0002
Obeliai	9,8155 ± 0,0002	Virbalis	9,8145 ± 0,0002
Pabradė	9,8149 ± 0,0002	Visaginas	9,8150 ± 0,0002
Panevėžys	9,8153 ± 0,0002	Zarasai	9,8154 ± 0,0002
Pagėgiai	9,8149 ± 0,0002	Žagarė	9,8162 ± 0,0002
Pakruojis	9,8156 ± 0,0002	Žiežmariai	9,8148 ± 0,0002

_______________________

Neautomatinių svarstyklių būklės ir naudojimo kontrolės tvarkos aprašo
2 priedas

SVARSTYKLIŲ BŪKLĖS IR NAUDOJIMO KONTROLĖS
PROTOKOLAS

Pavedimo Nr. ir data _____________________________________________________________
Kontrolės data _________________________________________________________________
Ūkio subjekto pavadinimas ________________________________________________________
Svarstyklių naudojimo vietos adresas _________________________________________________
Svarstyklių tipas, Nr. _____________________________________________________________
Tikslumo klasė __________________________________________________________________
Max ___________
Min___________
e=______________

Kontrolei naudojami etaloniniai svarsčiai ir (arba) jų rinkiniai (tipas, tikslumo klasė)___________
________________________________________________________________________________

Kontrolės veiksmai:
1.	Apžiūros kontrolė
1.1.	gamintojo ir (arba) paskirtosios įstaigos atliktos patikros plombos:
□ pažeistos □ nepažeistos
1.2. teisinį metrologinį patvirtinimą įrodantys ženklai, žymenys ir (arba) dokumentai:
□ yra □ nėra
1.3. užrašų ant svarstyklių būklė:
□ tinkama □ netinkama
1.4. matomi svarstyklių blogo veikimo požymiai:
□ yra □ nėra
1.5. svarstyklių, kuriose nėra sumontuotas automatinis gravitacijos (laisvojo kritimo pagreičio) vertės matuoklis, naudojimas, atsižvelgiant į Įsakymo 1.1-1.3 p. reikalavimus
□ atitinka □ neatitinka

Pastabos: _____________________________________________________________

2.	Svėrimo paklaidos įvertinimas

Aplinkos temperatūra:____ C

Eil. Nr.	Kontrolinis taškas	Svarstyklių rodmuo Ms	Etaloninio svarsčio sutartinė masės vertė ar etaloninių svarsčių sumos sutartinė masės vertė / arba / etaloninio svarsčio ar etaloninių svarsčių sumos vardinė masės vertė Met	Absoliučioji svarstyklių matavimo paklaida Δs	Didžiausia leidžiamoji paklaida kontroliniame taške	Nustatytos ir leidžiamosios paklaidos palyginimo rezultatas

Išvada:
□ atitinka □ neatitinka
Pastabos: ________________________________________________________________________

Kontrolę atliko (pareigos, vardas, pavardė, parašas) ______________________________________

Ūkio subjekto atstovas (pareigos, vardas, pavardė, parašas) _______________________________

Papildoma informacija____________________________________________________________
(Pildoma ūkio subjektui atsisakius pasirašyti protokolą)

____________________